目    次

前    言	1

1	范围	1

2	规范性引用文件	1

3	术语	1

4	一般规定	2

4.1	型号	2

4.2	测量原理	2

4.3	配置	2

5	要求	2

5.1	温度和湿度	2

5.2	外观	3

5.3	材质	3

5.4	重量	3

5.5	静音功能	3

5.6	信号增益	3

5.7	音量	3

5.8	滤波功能	3

5.9	拾音器灵敏度	3

5.10	拾音器频率范围	3

5.11	电源	4

5.12	抗振性能	4

5.13	外壳防护等级	4

6	试验方法	4

6.1	温度和湿度	4

6.2	外观	4

6.3	材质	4

6.4	重量	4

6.5	静音功能	4

6.6	信号增益	4

6.7	音量	5

6.8	滤波功能	5

6.9	拾音器灵敏度	5

6.10	拾音器频率范围	5

6.11	电源	5

6.12	抗振性能	5

6.13	外壳防护等级	5

7	检验规则	6

7.1	检验分类	6

7.2	出厂检验	6

7.3	型式检验	6

7.4	合格判定	6

8	标志、包装、运输及贮存	7

8.1	产品标志	7

8.2	产品包装	7

8.3	运输及贮存	8

前    言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部市政给水排水标准化技术委员会归口。

本标准主编单位：北京埃德尔黛威新技术有限公司

本标准参编单位：扬州捷通供水技术设备有限公司、中国城市建设研究院有限公司、中国城市规划协会地下管线专业委员会、北京自来水集团、福州市自来水有限公司、德州市供水总公司。

本标准主要起草人员：杨月仙、毋焱、高伟、孙杰、王蔚蔚、陈国强、刘会忠、赵顺萍、郑文芳、潘兴忠、冯兴房、孔德明、陈泳江。

供水管网漏水检测听漏仪

# 范围

本标准规定了供水管网漏水检测听漏仪的术语、一般规定、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于输送介质为水的压力管道泄漏检测听漏仪的制造与检验。

# 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 191 包装储运图示标准

GB 4208 外壳防护等级（IP代码）

GB 4793.1-2007测量、控制和实验室用电气设备的安全要求

GB/T 6587 电子测量仪器通用规范GB/T 13823.8振动与冲击传感器的校准方法

GB/T 13823.12 振动与冲击传感器的校准方法

GB 10009丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)塑料挤出板材

GB/T2829 周期检验计数抽样程序及表

# 术语

以下术语和定义适应于本标准。

## 拾音器microphone

用于对压力管道泄漏信号进行采集、电信号转换的管道探听器件，主要由换能器和放大电路组成。

## 主机control unit

用于对拾音器输入的电信号进行处理、存储、输出、显示以及控制的设备。

## 信号增益signal gain

指主机对拾音器输入电信号的调节倍数。

## 音量volume

指主机对输出到耳机信号功率的调节范围。

## 频率范围frequency range

指拾音器在满足最低灵敏度条件下，可采集信号的最低频率和最高频率的范围。

## 滤波频段filter broadband

主机可设置的带通滤波器的通带与阻带截止频率构成的频率范围。

# 一般规定

## 型号

4.1.1型号表示方法

4.1.2型号示例

示例：采用压电陶瓷传感器的第2代供水管网漏水检测听漏仪型号标注为：JLY-TC-02。

## 测量原理

供水管网漏水检测听漏仪是通过拾音器采集压力管道泄漏引起的振动信号，将其转变为电信号输入到主机，进行放大、滤波等处理，把音频信号输出到耳机，并将信号参数在主机上以图形或数字等方式显示，以判断是否存在泄漏。

## 配置

拾音器、耳机、连接线、主机、仪器箱。

# 要求

## 温度和湿度

仪器正常工作的温度：-20℃＋50℃，湿度：<90% RH。

## 外观

仪器表面应平整光滑无划痕、无凹陷。

## 材质

应采用丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)塑料挤出板材。

## 重量

主机总重量不应大于2.0kg。

## 静音功能

应具备静音功能，在工作状态可切换静音模式和听音模式。静音模式下，主机输出到耳机的信号功率为零。

## 信号增益

信号增益应大于40dB，信号增益的调节步进应小于5dB。

## 音量

听音模式下音量最大输出功率范围应为100 mW -125mW，调节步进应小于10mW。

## 滤波功能

滤波范围应覆盖80 Hz -4000Hz，滤波频段不应小于4段。

## 拾音器灵敏度

灵敏度应大于60v/g。

## 拾音器频率范围

在保证最低灵敏度的条件下，频率响应范围80-4000Hz。

## 电源

宜采用可充电锂电池或碱性电池，连续工作时间应大于30h，并具备电量监测和显示。

## 抗振性能

仪表的抗振性能应符合GB4793.1-2007的第8章有关耐机械冲击和撞击的规定。

## 外壳防护等级

应符合GB4208中IP65的规定。

# 试验方法

## 温度和湿度

温度和湿度按照GB/T6587的规定试验。

## 外观

目测。

## 材质

按照GB 10009的规定执行。

## 重量

称重，主机总重量不超过5.4规定。

## 静音功能

在静音模式下，通过功率检测仪测试主机音频输出功率为零。

## 信号增益

将主机输入端口连接至音频分析仪的信号输出端，主机输出端口连接至音频分析仪的信号输入端，调节音频分析仪输出4-20mV白噪声，将增益从最小到最大逐步调节，主机增益范围应大于60dB。对比前后连续两次信号输出，增益调节步进不大于10dB。

## 音量

将主机输入端口连接至音频分析仪的信号输出端，主机输出端口连接至音频分析仪的信号输入端，调节音频分析仪输出4mV-20mV白噪声，将音量从最小到最大逐步调节，主机音量输出功率单通道最大输出范围100 mW -125mW。对比前后连续两次信号输出，增益调节步进不大于10mW。

## 滤波功能

将主机输入端口连接至音频分析仪的信号输出端，主机输出端口连接至音频分析仪的信号输入端，调节音频分析仪输出4mV-20mV白噪声，调整各滤波频段实测实际输出应与设置的范围相符。

## 拾音器灵敏度

按照GB/T 13823.8振动与冲击传感器的校准方法：横向振动灵敏度测试，灵敏度不小于60v/g。

## 拾音器频率范围

按照GB/T 13823.12 振动与冲击传感器的校准方法：安装在钢块上的无阻尼加速度计共振频率测试，在保证最低灵敏度的前提下，频率响应范围80 Hz -4000Hz。

## 电源

开机实测连续工作时间大于30h，目测电量监测和显示。

## 抗振性能

采用GB4793.1-2007中的8.2.2的方法进行测试。

## 外壳防护等级

采用GB 4208-2008中IP65测试方法。

# 检验规则

## 检验分类

检验分为出厂检验和型式试验。

## 出厂检验

### 出厂检验项目见表1。

# 表1检验项目

| 项目 | 出厂检验 | 型式检验 | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度和湿度 | × | √ | 5.1 | 6.1 |
| 外观 | √ | √ | 5.2 | 6.2 |
| 材质 | √ | √ | 5.3 | 6.3 |
| 重量 | × | √ | 5.4 | 6.4 |
| 静音功能 | √ | √ | 5.5 | 6.5 |
| 信号增益 | √ | √ | 5.6 | 6.6 |
| 音量 | √ | √ | 5.7 | 6.7 |
| 滤波功能 | √ | √ | 5.8 | 6.8 |
| 拾音器灵敏度 | × | √ | 5.9 | 6.9 |
| 拾音器频率范围 | × | √ | 5.10 | 6.10 |
| 电源 | × | √ | 5.11 | 6.11 |
| 抗振性能 | × | √ | 5.12 | 6.12 |
| 外壳防护等级 | × | √ | 5.13 | 6.13 |

### 供水管网漏水检测听漏仪应经过制造厂质检部门检验合格，并附有产品合格证方可出厂。

## 型式检验

### 型式检验的抽样方法按GB/T 2829的规定执行，但不应少于2台。

### 型式检验项目见表1。

### 在下列情况之一时，进行型式检验：

a) 试制定型鉴定时；

b) 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变时；

c) 生产中断一年以上又恢复生产时；

d) 成批生产时，每年不少于一次；

e) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异。

## 合格判定

本标准5.2不合格为轻缺陷，其余项目不合格为重缺陷；有一个重缺陷不合格的产品为不合格产品；两台样品的轻缺陷总数多于3个或有两个相同的轻缺陷则为不合格产品。

# 标志、包装、运输及贮存

## 产品标志

每台仪器应在适当醒目的位置固定产品铭牌，并应至少标明以下内容：

a) 产品名称；

b) 生产厂名；

c) 商标；

d) 产品型号；

e) 产品标准编号；

f) 生产日期；

g) 出厂日期及编号等。

## 产品包装

8.2.1　包装箱外表面的文字和标志应整齐清晰，图示标志应符合GB/T 191的规定。8.2.2包装箱外表面的文字和标志应至少包括下列内容：

a) 装箱单；

b) 产品合格证；

c) 产品使用说明书；

d) 备件及附件清单。

8.2.3包装应适合陆路、水路装卸和运输要求。

## 运输及贮存

### 运输

仪器由常规交通工具运输，在运输中不应受到强烈冲击、雨淋和曝晒。

### 贮存

仪器应贮存于环境温度为-30℃－＋60℃，相对湿度不大于90％的库房中，库房中不应有腐蚀性气体和腐蚀性化学药品。

# Text boxes

中华人民共和国住房和城乡建设部  发布

201X-XX-XX实施

201X-XX-XX发布

供水管网漏水检测听漏仪

Leak detector of water distribution system

（征求意见稿）

CJ/TXXX-201X

CJ

中华人民共和国行业标准

压电陶瓷（TC）

改型代号（2位数字）

传感器材质

漏水检测听漏仪（JLY）

压电晶体（JT）